漳州片仔癀药业股份有限公司

物资采购询价报价单

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 脆碎度检测仪 | 具体要求详见询价单里设备配置要求。 | 1 | 台 |  |  | 该项目所有仪器均需提供国家法定计量机构或第三方检测机构出具的检定或校准证书。质保期一年。 |
| 二 | 电子天平 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 三 | 电热鼓风干燥箱 |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 四 | 压力蒸汽灭菌锅 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 五 | 1000uL移液器 |  | 2 | 支 |  |  |  |
| 六 | 10uL移液器 |  | 1 | 支 |  |  |  |
| 价税合计人民币金额（大写）： 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

设备配置要求：

- 脆碎度检测仪：

- 电源：220V，50-60Hz。可简单便捷检测，性能指标符合《中国药典》的相关规定。

- 测试转速：精确25±1rpm。

- 测试时间：数字设定，精确计时，时间设定，精度±1秒。

- 具有计时计数功能、倒计时计数功能、重复、暂停、调速功能、数据打印、宽电压等功能。

- 计时范围：0~99分59秒，可选择倒计时；计数范围：0~9999 次，可选择倒计数。

- 轮鼓：

  - 双鼓设计，可同时或独立进行两个样品的测试；

  - 透明高质量材质，内径约286mm，深度约39mm，符合药典规格；

  - 鼓的弧度设计应能保证药片在测试过程中呈现有效的抛物线运动；

  - 内壁光滑无瑕疵，确保无静电吸附现象。

- 样品量：每次测试可容纳1片或规定数量的药片（通常为10片）。

- 界面要求：操作逻辑简单直观；触摸式人机交互界面，操作便捷。

- 电子天平：设备品牌要求:国际一线知名品牌；量程15kg，显示精度0.1g，重复精度0.3g，线性±0.6g，灵敏度漂移±20ppm/℃（10-30℃/50-86℉），最小单重0.1g。

- 电热鼓风干燥箱：

  - 设备品牌要求:国际一线知名品牌；内容积：≥90L。

  - 符合2025年版《中国药典》相关规定。

  - 调温范围: 室温-300.0℃；控温精度:0.1℃；温度偏差:≤±2℃；温度均匀度:≤2.00℃；温度波动度:≤±0.5℃。

  - 最高温度到达时间：≤70分钟。

  - 温度控制方式：3段PID。

  - 定时器：1分～99小时59分以及100～999小时50分（带定时等待功能）。

  - 运行功能：定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行。

  - 程序模式：程序运行3段30步（30步×1、15步×2、10步×3）；带重复功能。

  - 附加功能：偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能。

  - 安全装置：自诊断回路（温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路）、过升防止器、过电流漏电保护开关。

  - 设备上易对操作人员造成伤害的运动部位应有明显的提示标识，存在安全隐患和风险的地方应在合适的位置张贴安全警示。

  - 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。

  - 断电时，机器关闭，以保护操作人员、设备和产品安全。

  - 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。

- 压力蒸汽灭菌锅：

  - 灭菌有效容积：28L。

  - 设计压力：0.3MPa。

  - 设计温度：150℃。

  - 最高工作压力：0.25MPa。

  - 最高工作温度：138℃。

  - 热均匀度：≤±1℃。

  - 计时控制范围：0～99分钟。

  - 压力温度控制范围：105～134℃。

  - 功率 / 电源电压：2KW/AC220V.50Hz。

  - 产品特性：设有排放冷气、灭菌、计时、排汽、报警自动功能。

  - 安全性能：断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放。

  - 灭菌过程全自动电脑控制，使用方便。

  - 触摸式按键，可任意设定灭菌程序。

  - 平移式快开门结构，自涨式密封，并有安全联锁装置。

  - 配有电子压力温度控制器，当达到设定的灭菌压力温度时，能自动进行恒压恒温。

  - 灭菌快速，只需4~6分钟的灭菌时间。

  - 设有超温、超压自动保护装置：内压大于0.24MPa时，安全阀自动打开。

  - 灭菌器整机由优质不锈钢材料制成，耐腐蚀、易保养、使用寿命长。

  - 采用浸入式电热管加热，热效率高。

  - 具有断水过热保护功能，灭菌循环结束蜂鸣提醒并自动停机。

- 1000uL移液器：

  - 规格:单通道，手动，100-1000μL，可调量程，带检定证书。

  - 移液器具有弹性吸嘴及用户密度调节功能。

  - 可追溯性强，内置 RFID技术，保存与移液器有关的所有数据。

  - 移液器吸取体积1000μL时，不准确度±0.6%,不精确度±0.2%。

- 10uL移液器：

  - 10ul 单通道可调量程手动移液枪，最大可量取体积10u1。

  - 需带检定证书和吸头。

  - 步进/体积增量:0.0lul。

  - 具有量程锁定功能(量程锁定旋钮与吸排液按钮分开)。

  - 随机测量误差:量取0.5u1时，随机测量误差/精度/精确度范围应不大于±5%，系统测量误差/偏差/准确度范围应不大于±8%;量取5u1时，随机测量误差/精度/精确度范围应不大于±0.8%，系统测量误差/偏差/准确度范围应不大于±1.5%。

说明：1、报价单签名盖章后于 2025年11月24日17时前确认，发送至本部门统一邮箱：shebei@zzpzh.com，逾期无效。

2、报价前应注意物资的质量要求，报价单经询价方认同后生效，双方签定购销合同明确权责关系。

3、最高限价为116,040.00元，超出此价格的报价将视为无效。以上价格含13%增值税专用发票、运费，货期30天。

4、结算方式：我司收到货品并验收合格后，凭供方发票2周内办理付款。

询价方：漳州片仔癀药业股份有限公司         报价方（盖章）：

询价人：                                   报价人：

电话：0596-2302765                         电话：

询价日期：2025年   月   日                报价日期：2025年   月   日