漳州片仔癀药业股份有限公司

物资采购询价报价单

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸发光散射检测器 |  | 必须完全响应附件一：蒸发光散射检测器用户需求（URS） 。 | 1 | 台 |  |  | 应提供包括IQ/OQ/PQ文件，并符合新版GMP要求。协助进行设备的PQ性能确认。 |
| 价税合计人民币金额（大写）： 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、报价单签名盖章后于 2025年12月31日17时前确认，发送至本部门统一邮箱：shebei@zzpzh.com，逾期无效。

2、报价前应注意物资的质量要求，报价单经询价方认同后生效，双方签定购销合同明确权责关系。

3、最高限价为220,000.00元，超出此价格的报价将视为无效。以上价格含13%增值税专用发票、运费，货期     天。

4、结算方式：仪器全部到货、安装调试并完成3Q验证，经甲方验收合格后支付95%合同款；质保期满后确认无质量与服务问题，无息付清合同总金额的5%尾款。

询价方：漳州片仔癀药业股份有限公司         报价方（盖章）：

询价确认人：                               报价人：

电话：0596-2302765                         电话：

日期：2025年   月   日                    日期：2025年   月   日

| 附件一 蒸发光散射检测器用户需求（URS） # 1 概述 本文件所需求蒸发光散射检测器（ELSD）安装于漳州片仔癀药业股份有限公司高新区实验室，为了针对《中国药典》25版新版药典要求，采用HPLC-ELSD方法，实现了牛黄中胆酸类含量测定，为其质量控制提供有效保证，部门研究决定新购壹台蒸发光散射检测器（ELSD），特制定本用户需求。用于本公司物料和产品的检测，该仪器必须满足《药品生产质量管理规范》（2023年修订）、《中国药典》现行版及相关法规的要求。 # 2 目的 本用户需求文件旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求，总括了用户对该项目的质量要求（GMP），描述了用户对该设备的工作过程及功能的期望。主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，同时也是系统设计和验证的可接受标准的依据。设备生产商应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受的质量标准。 3 范围 该文件是我公司质量控制部的项目计划，购置蒸发光散射检测器（ELSD）的用户需求文件。 4 适用的法规和标准 4.1《中华人民共和国药品管理法》 4.2《药品生产质量管理规范》（2023年修订版）及其相关附录 4.3《中国药典》2025年版 4.4 国家标准的要求：《中国药典》2025年版、《蒸发光散射检测器校准规范》JJF1159-2006。 4.5 公司内部管理制度的要求 应符合公司内部关于检验设备、设备的管理规定以及确认与验证管理的要求。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| - 1. 蒸发光散射检测器ELSD配置需求 |  |  |
|  | 蒸发光散射检测器ELSD 一整套（包含部件及主机） | 必需 |
|  | IQ\OQ：1套 | 必需 |
| - 2.总体要求 |  |  |
|  | 实现了牛黄中胆酸类含量测定，为其质量控制提供有效保证。 | 必需 |
|  | 符合JJF1512-2015液相色谱仪型式评价大纲计量技术规范以及JJG 705-2014液相色谱仪国家计量检定规程和最新版中国药典四部通则0512高效液相色谱法等对蒸发光检测器的要求，提供相关证明材料，包括但不限于省、市计量院检定证书。 | 必需 |
|  | 仪器外表面应平整光滑，表面涂覆色泽均匀，不应有明显划痕、露底、裂纹起泡、毛刺等现象 | 必需 |
|  | 各调节旋钮、按键、开关等工作用正常、无松动，显示应清晰完整； | 必需 |
|  | 能够连入实验室现有Empower系统及安捷伦或waters液相色谱仪进行方法设置、数据采集及数据处理等。 | 必需 |
| - 3.技术及功能要求 |  |  |
|  | 光源 ：激光光源或长寿命，低成本的卤钨灯 | 必需 |
|  | 检测器：单光电倍增管设计，含数字信号处理功能。保证高灵敏度和低噪声，宽动态范围拓展。 | 必需 |
|  | 雾化器温控 ：40 – 60 °C或者更广 | 必需 |
|  | 蒸发器温控：25 – 100 °C或者更广，0.1°C增量 | 必需 |
|  | 雾化器气流量：300~3000 ml/min或更宽 | 必需 |
|  | 动态范围：不少于4个数量级 | 必需 |
|  | 短期噪音：<0.1 LSU/h（1 mL/min 水）。 | 必需 |
|  | 漂移：<1 LSU/h（1 mL/min 水）。 | 必需 |
|  | 操作压力：20-60psi或更者更广 | 必需 |
|  | 洗脱液流量范围：0.2 – 2 mL/min或者更广 | 必需 |
|  | 采样频率：40Hz或80Hz或100Hz，支持与安捷伦或waters液相色谱仪联用 | 必需 |
|  | 灵敏度：1.0ng葡萄糖 | 必需 |
|  | 雾化器气体种类：氮气 | 必需 |
|  | 2025年版药典中牛黄项下结合胆酸中的牛磺去氧胆酸对照品进样5ul时2针峰面积重复RSD<4.0%，提供相关报告，且在甲方实验室结果可重现。 | 必需 |
| - 4.安全要求 |  |  |
|  | 设备上易对操作人员造成伤害的运动部位应有明显的提示标识，存在安全隐患和风险的地方应在合适的位置张贴安全警示。 | 必需 |
|  | 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 | 必需 |
|  | 断电时，机器逐渐停稳，以保护操作人员、设备和产品安全。 | 必需 |
|  | 恢复供电后机器不能自动开机，必须人工启动。 | 必需 |
|  | 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准 | 必需 |
|  | 设备外壳材料为不锈钢加防腐蚀涂层，并符合GMP规范。 | 必需 |
| - 5.文件及验证要求 |  |  |
|  | 通过CE认证，提供该型号产品的认证证书。 | 必需 |
|  | 生产企业通过ISO9001质量体系认证,ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证，并提供认证证书。 | 必需 |
|  | 生产企业有消毒产品生产企业卫生许可证。 | 必需 |
|  | 供应商需提供全面的验证方案， 详细叙述方案的可行性、合理性、实用性等。 | 必需 |
|  | 供应商应派遣具有相应资质的人员协助确认和验证工作。 | 必需 |
|  | 设备供应商应提供的操作手册，包括以下内容： A.技术数据 设备技术说明 设备详细尺寸 B.安装条件要求 C.使用说明书 D.维护说明书 E.详细备件清单 | 必需 |
|  | 供应商应提供包括IQ/OQ/PQ文件，并符合新版GMP要求。协助进行设备的PQ性能确认。 | 必需 |
|  | 设备供应商应提供验证所需物料、耗材。 | 必需 |
| - 6. 包装及运输要求 |  |  |
|  | 交付地点：漳州片仔癀药业股份有限公司 | 必需 |
|  | 包装要求： a) 使用木箱包装，包装箱应牢固可靠，适合汽车运输装卸的要求。包装箱应有可靠的防潮措施，并标明向上放置、易碎、小心轻放、勿压、防湿等警示标志。 b) 包装木箱必须使用经过处理的合成板，在运输前应以过消毒杀菌处理。 c) 设备及软件在包装箱内还应有良好的防水、防潮等必要的保护措施。 | 必需 |
|  | 运输周期及费用：运输周期应包含在供货期内，供方负责运输，并承担运输费用及相关保险费用。 | 必需 |
|  | 装箱清单：装箱清单必须列出箱内每个物品，物品明细表信息应包含名称、型号、规格、数量、生产厂家等信息。 | 必需 |
| - 7. 验收测试要求 |  |  |
|  | 验收形式：现场验收，仪器、软件等货物及资料交付后的进行现场开箱验收（SAT）。 | 必需 |
|  | 验收依据：双方应以《仪器采购合同》、《用户需求文件（URS）》、《仪器验收单》为依据。整机性能最终验收以通过需方按规定方法进行物料测试结果为准，测试结果必须满足准确度和重复性要求。 | 必需 |
|  | 验收过程： a）开箱验收：货物到达需方工厂后，由需方通知供方，供方应在收到通知后一个工作日内回复，并在约定的日期到需方工厂进行开箱验收。现场供需双方对软件、设备型号、规格、数量、外观进行验收并签署《设备开箱验收表》。需方对软件、设备型号、规格、数量、外观有异议的，应在开箱后三天内书面声明提出，供方需在三天内进行解决。供方如不到需方现场进行开箱验收，则需书面声明认同需方的验收结论。 b）现场验收：在设备进行现场验收时，必须由供方代表、需方代表共同验收，而且对验收过程作即时记录，供方需签署《设备安装记录》、《设备调试记录》，需方对设备有异议的，在验收报告中注明。供方如不到需方现场进行验收，则需书面声明认同需方的验收结论。 | 必需 |
|  | 验收结果处理： a）如在SAT过程中出现未满足合同、验收标准、URS等文件中任何一项的问题，并且需方不能接受，则需方有权要求退货，供方须退回需方所支付的货款，并承担相应的违约金，及退货所产生的费用。 b）如在验收过程中发现偏差，但不影响设备的整体性能，在需方同意的情况下，并且在验收报告中需注明，双方签署后可以视为完成验收，但供方必须在验收后及时排除偏差，如质保期内未能解决，需方有权从质保款中扣除相应款额。 | 必需 |
|  | 验收费用：SAT验收费用：供方负责调试人员往返供需双方两地的交通费用、饮食住宿费用及验收所需物料费用，需方提供验收中所需的公共介质。如由于供方原因或设备原因未通过SAT，那么再次进行SAT的费用全部由供方承担，包括再次验收所需的物料费用、需方人员误工费用等。 | 必需 |
| - 8. 培训要求 |  |  |
|  | 培训材料：提供培训方案；供方提供专门的培训材料，并作为培训依据。 | 必需 |
|  | 培训过程：在SAT过程中或通过SAT后，供方应派专业技术人员，对需方相关人员等进行结构原理、性能、操作、维护等基本知识的培训。 | 必需 |
|  | 培训结束：所有培训必须使需方人员掌握并能熟练操作，双方人员签字认可才能完成。 | 必需 |
|  | 供应商提供一次免费法规咨询服务。 | 期望 |
| - 9. 售后服务需求 |  |  |
|  | 所有设备及系统的质保期为验收合格后12个月。 | 必需 |
|  | 在质保期内如发生故障，供方应免费安排设备维修人员在48小时内赶赴现场给予解决。 | 必需 |
|  | 在质保期后及使用寿命内，供方应保证设备零配件的供应，并提供优惠供应的承诺。 | 必需 |
|  | 供方应有专业的技术支持团队，能够提供完善的维修、检修和保养的技术服务。 | 必需 |
|  | 在验收合格后，供方工程师应每年至少进行一次回访，包括了解设备的使用情况、存在问题，收集客户的建议等。 | 期望 |
| - 10. 其他要求 |  |  |
|  | 供方的投标文件需作为合同的附件之一，当投标文件与合同发生冲突时，应以合同为准。 | 必需 |